## Cenová ponuka
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zakazky a podklad na cenovu ponuku
Názov predmetu zákazky: Zdravotnícka technika, zariadenie a vybavenie CIZS BK
Názov uchádzača / Obchodné meno:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
telefón:
e-mail:
webová stránka:
Bankové spojenie:
č. účtu:
Je uchádzačom platiteľom DPH? Áno - Nie (nehodiace sa prečiarknuť)
Názov položky | Parametre | Počet ks | Jedn. cena bez DPH v EUR | Jedn. cena s DPH v EUR | Cena celkom bez DPH v EUR | Cena celkom s DPH v EUR | názov, presné označenie a špecifikácia ponúkaného tovaru - doplní uchádzač
EKG prístroj | EKG 12 zvodové - základná stanica: počet kanálov 12, počet zvodov 12, prehľadný grafický displej, automatické meranie, automatická analýza, zálohovanie na externé médium, pacientsky kábel, hrudné elektródy, končatinové elektródy. Ambulancie všeobecných lekárov, ambulancia lekára pre deti a dorast. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Glukomer | Glukomer, rozsahmerania:0,6-33,3mmol/L,samonasávací senzor (na testovacom prúžku) vyhodnotenie vzorky: 5 sekúnd, veľkosť kvapky krvi: 0,9 μL. Ambulancie všeobecných lekárov, lekára pre deti a dorast a diabetologická ambulancia. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulzný oximeter | Pulzný oximeter: • meranie tepu • LCD displej • zobrazenie plethysmografickej krivky a číselných hodnôt •trend pre SpO2 a pulz za posledných 10 minút merania •možnosť prepojenia s PC cez USB konektor - prenos dát • SpO2 sonda EDAN Ambulancie všeobecných lekárov, lekára pre deti a dorast a diabetologická ambulancia. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Prístroj POCT na vyšetrenie INR | Koagulometer - typ vzorky - zdravá kapilárna krv alebo neantikoagulovaná, venózna plná krv, množstvo vzorky - 8 μl alebo menej, merací rozsah -%Q: 120 – 5 SEC: 9,6 – 96 INR: 0,8 – 8,0. Obsahuje: pristroj, odberové pero, lancety do pera (min. 10ks). Ambulancie všeobecných lekárov. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Optotyp svetelný | Optotyp svetelný, zobrazovacia plocha: 24 x 62 cm, biele svetlo, akrylová obrazovka, určené pre vzdialenosť čítania 3 m. Ambulancie všeobecných lekárov, ambulancia lekára pre deti a dorast. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Kombinovaný otoskop | Kombinovaný otoskop,súprava vyšetrovacích prístrojov : • Oftalmoskop LED • otoskop LED, • osvetlené hrtanové zrkadlo • pevné plastové puzdro Ambulancie všeobecných lekárov, ambulancia lekára pre deti a dorast. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
CRP prístroj | Analyzátor na stanovenie CRP, rozsah merania CRP: 8-200 mg/l, objem vzorky 5 μl alebo menej, meranie ďalších parametrov: mikroalbumín (moč), glykovaný hemoglobín (krv) Ambulancie všeobecných lekárov, ambulancia lekára pre deti a dorast. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Diagnostický prístroj pre POCT testovanie FOB | POCT na vyšetrenie okultného krvácania, s citlivosťou na hladinu hemoglobínu od 15 μg/g stolice. Ambulancie všeobecných lekárov. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Vyšetrovacia lampa | Vyšetrovacia lampa mobilná pre bodové osvetlenie, zdroj svetla - LED diódy, - bez vyžarovania IR žiarenia, ktoré spôsobuje zahrievanie povrchu, - regulácia intenzity osvetlenia Ambulancie všeobecných lekárov. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirometer | Prenosný spirometer umožňuje merať parametre parametre: FVC, FEV1, FEV1 / FVC%, DTPEF, FEV 0,5, FEV0,5 / FVC%, FEV0,75, FEV0,75 / FVC%, FEV2, FEV2 / FVC%, FEV3, FEV3 / FVC%, FEV6, FEV1 / FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FEF75-85%, FET, Vext, vek pľúc, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1 / FIVC%, FIF25% , FIF50%, FIF75%, R50, PIF, IRV, VC, IVC, IC, ERV, FEV1 / VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti / t-tot, VT / ti, MVV, Pripojitelnosť USB 2.0, Bluetooth 4.0, Snímač prietoku, obojsmerná digitálna turbína. Ambulancia všeobecného lekára. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlakový holter | Tlakový holter: metóda snímania: oscilometrické snímanie, stupňovité znižovanie tlaku v manžete prostredníctvom polovodičového regulátora. Rozsah merania: krvný tlak 30-260 mmHg, pulz 40-200/min, kapacita: 24 hodinové meranie, min. 300 meraní Ambulancia všeobecného lekára. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ABI prístroj | ABI prístroj: meracia metóda - oscilometrická, merací rozsah - 40 až 240 mmHg, tlak v manžete - 0 až 300 mmHg. Min. príslušenstvo: • 2 x manžety na ramená (22 – 42 cm) • 2 x nylonové manžety na dolné končatiny (18 – 38 cm) • 1 x USB - spojovací kábel • možnosť merania rýchlosti šírenia pulzovej vlny Ambulancia všeobecného lekára. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Gynekologický vyšetrovací stôl | Gynekologický vyšetrovací stôl do gynekologickej ambulancie: Výška nastaviteľná elektropohonom 640 – 940 mm, nastavenie sklonu operadla elektropohonom 0° až +80°, nastavenie sklonu sedáka elektropohonom 0° až +20°. Pracovná plocha široká 600 mm, potiahnutá koženkou, rozdelená na sedák s výrezom a operadlo s prizdvihnutým hlavovým dielom. - polyuretanové podpery lýtok alebo pätové opierky - nástupný schodík s protiklzovou úpravou, - nerezová miska - madlo pre pacienta - držiak papierovej rolky. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Autokláv | Autokláv do gynekologickej ambulancie: kapacita min. 15 litrov, nádrž na destilovanú vodu, sterilizácia parou s teplotou min. 120°C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Stomatologická zostava | Stomatologická zostava do stomatologickej ambulancie: stomatologická súprava s digitálnym displejom a sklenenou klávesnicou , mechanická brzda pre pantografické rameno stolíka lekára, 4 smerový elektrický modul so svetlom, modul s bezkefkovým mikromotorom (100 - 40.000 ot. za minútu) s LED svetlom, ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa, Pluvadlová miska z melamínovej živice s manuálnym pohonom, stolík asistenta na jednokĺbovom otočnom ramene vhodný pre 3 držiaky nástrojov, nezávislé dopĺňanie vody a dezinfekčný systém, pneumatické odsávanie s dvoma hadicami a filtrom, operačná lampa s LED technológiou, multifunkčný nožný ovládač bez joisticka, čalúnené kreslo s väčším operadlom chrbta a univerzálnou opierkou hlavy, kompresor s min. 25L vzdušníkom na výrobu bezolejového vzduchu s kovovou skrinkou a sušičom vzduchu. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysokofrekvenčný intraorálny rőntgenový prístroj | Vysokofrekvenčný intraorálny röntgenový prístroj do stomatologickej ambulancie (min. požiadavky): - Napätie röntgenky: 60 - 70kV - Prúd röntgenky: 6 mA - Expozičné časy: 0,01 – 2 s (v 36 krokoch) - Veľkosť ohniska: 0,5 mm - Anatomické programy: cca 882 prednastavených časov - Umiestnenie röntgenu: pojazdný stojan. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Germicídny žiarič | Kombinovaný germicídny žiarič – otvorený/uzavretý. Výkon otvorený 36W; výkon uzavretý: 30W. Spínanie otvoreného žiariča – diaľkové ovládanie; spínanie uzatvoreného žiariča -diaľkové ovládanie, krytie: IP20. Umiestnený v každej ambulancii a čakárňach. Mobilné prevedenie. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
Resuscitačný vozík | Rýchly Resuscit Set – „RRS“ (spoločné vybavenie v rámci CIZS): - resuscitačný set - dýchací vak + masky, vzduchovody 3 veľkosti, fľaša s O2, inhalačný a nebulizačný set, inf. stojan, odsávačka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Defibrilátor prenosný | Plno-automatický externý defibrilátor - bifázický prúd, Energia: 140-360 Joule, nabíjací čas: minimálne 12 sekúnd, vizuálne a akustické navádzanie, vyhodnocovanie správnej hĺbky vtláčania hrude. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena celkom: |  |  |  |  | 0 | 0