## Cenová ponuka
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zakazky a podklad na cenovu ponuku
Názov predmetu zákazky: Zdravotnícka technika, zariadenie a vybavenie CIZS BK
Názov uchádzača / Obchodné meno:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
telefón:
e-mail:
webová stránka:
Bankové spojenie:
č. účtu:
Je uchádzačom platiteľom DPH? Áno - Nie (nehodiace sa prečiarknuť)
Názov položky | Parametre | Počet ks | Jedn. cena bez DPH v EUR | Jedn. cena s DPH v EUR | Cena celkom bez DPH v EUR | Cena celkom s DPH v EUR | názov, presné označenie a špecifikácia ponúkaného tovaru - doplní uchádzač
EKG prístroj | EKG 12 zvodové - základná stanica: počet kanálov 12, počet zvodov 12, prehľadný grafický displej, automatické meranie, automatická analýza, zálohovanie na externé médium, pacientsky kábel, hrudné elektródy, končatinové elektródy. Ambulancie všeobecných lekárov, ambulancia lekára pre deti a dorast. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Glukomer | Glukomer, rozsahmerania:0,6-33,3mmol/L,samonasávací senzor (na testovacom prúžku) vyhodnotenie vzorky: 5 sekúnd, veľkosť kvapky krvi: 0,9 μL. Ambulancie všeobecných lekárov, lekára pre deti a dorast a diabetologická ambulancia. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulzný oximeter | Pulzný oximeter: • meranie teploty • LCD displej • zobrazenie plethysmografickej krivky a číselných hodnôt •trend pre SpO2 a pulz za posledných 10 minút merania •možnosť prepojenia s PC cez USB konektor - prenos dát • SpO2 sonda EDAN Ambulancie všeobecných lekárov, lekára pre deti a dorast a diabetologická ambulancia. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Prístroj POCT na vyšetrenie INR | Koagulometer - typ vzorky -zdravá kapilárna krv alebo neantikoagulovaná, venózna plná krv, množstvo vzorky - najmenej 8 μl, meracírozsah -%Q: 120 – 5 SEC: 9,6 – 96 INR: 0,8 – 8,0. Obsahuje: pristroj, odberové pero, lancety do pera (min. 10ks). Ambulancie všeobecných lekárov. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Optotyp svetelný | Optotyp svetelný, zobrazovacia plocha: 24 x 62 cm, biele svetlo, akrylová obrazovka, určené pre vzdialenosť čítania 3 m. Ambulancie všeobecných lekárov, ambulancia lekára pre deti a dorast. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Kombinovaný otoskop | Kombinovaný otoskop,súprava vyšetrovacích prístrojov : • Oftalmoskop LED • otoskop LED, • xenónové osvetlenie • osvetlené hrtanové zrkadlo • pevné plastové puzdro Ambulancie všeobecných lekárov, ambulancia lekára pre deti a dorast. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
CRP prístroj | Analyzátor na stanovenie CRP, rozsah merania CRP: 8-200 mg/l, min. objem vzorky 5 μl, meranieďalších parametrov: mikroalbumín (moč), glykovaný hemoglobín (krv) Ambulancie všeobecných lekárov, ambulancialekára pre deti a dorast. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Diagnostický prístroj pre POCT testovanie FOB | POCT na vyšetrenie okultného krvácania, s citlivosťou na hladinu hemoglobínu od 15 μg/g stolice. Ambulancie všeobecných lekárov. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Halogénová vyšetrovacia lampa | Halogénová vyšetrovacia lampa mobilná pre bodové osvetlenie, zdroj svetla - LED diódy, -bez vyžarovania IR žiarenia, ktoré spôsobuje zahrievanie povrchu, - regulácia intenzity osvetlenia Ambulancie všeobecných lekárov. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirometer | Stolný spirometer s farebným LCD dotykovým displejom, komunikácia na tlačiareň cez Bluetooth, USB, splňajúci štandardy ATS a ERS, pripojenie k počítaču pomocou USB, Bluetooth, zabudovaná tlačiareň, bezdrôtové pripojenie k externej tlačiarni. Možnosť vykonávania Pre/Post testov. Merané parametre: FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, FEF75-85, Funkčný vek pľúc, Extrapolovaný objem, FET, Time of PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0-75/FVC, FEV2, FEV2/FVC. FEV3, FEV3/FVC, FEV, FEV1/ FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FVC0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, RF, VE, VT, tl, tE, VT/tl, tE/TOT, MVV. Ambulancia všeobecného lekára. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlakový holter | Tlakový holter: metóda snímania: oscilometrické snímanie, stupňovité znižovanie tlaku v manžete prostredníctvom polovodičového regulátora. Rozsah merania: krvný tlak 30-260 mmHg, pulz 40-200/min, kapacita: 24 hodinové meranie, min. 300 meraní Ambulancia všeobecného lekára. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ABI prístroj | ABI prístroj: meracia metóda - oscilometrická, merací rozsah - 40 až 240 mmHg, tlak v manžete - 0 až 300 mmHg.Min. príslušenstvo: • 2 x manžety na ramená (22 – 42 cm) • 2 x nylonové manžety na dolné končatiny (18 – 38 cm) • 1 x USB - spojovací kábel Ambulancia všeobecného lekára. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Gynekologický vyšetrovací stôl | Gynekologický vyšetrovací stôl do gynekologickej ambulancie: Výška nastaviteľná elektropohonom 640 – 940 mm, nastavenie sklonu operadla elektropohonom 0° až +80°, nastavenie sklonu sedáka elektropohonom 0° až +20°. Pracovná plocha široká 600 mm, potiahnutá koženkou, rozdelená na sedák s výrezom a operadlo s prizdvihnutým hlavovým dielom. - polyuretanové podpery lýtok alebo pätové opierky - nástupný schodík s protiklzovou úpravou, - nerezová miska - madlo pre pacienta - držiak papierovej rolky. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Autokláv | Autokláv do gynekologickej ambulancie: kapacita min. 15 litrov, nádrž na destilovanú vodu, sterilizácia parou s teplotou min. 120°C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Stomatologická zostava | Stomatologická zostava do stomatologickej ambulancie: Elektricko-mechanické kreslo s dvomi samostatnými pohonmi pre zdvih kresla a naklápanie opierky chrbáta, programovanie ľubovoľných polôh kresla nie menej ako 4, ovládanie kresla zo stolíka lekára i stolíka asistenta, energoblok súpravy umiestnený pod kreslom Stolík lekára: - na pantograf. ramene s manuál. P88 brzdou a dolným vedením hadíc, pevný odkladací stolík s táckou, min. funkcie stolíka lekára: ovládanie chladenia nástrojov, regulácia otáčok a výkonu nástrojov, reverzácia otáčok mikromotora, nastavenie doby oplachu pľuvadlovej misy, nastavenie doby plnenia pohára, ovládanie pohybov kresla, ovládanie svetla Min. nástroje lekára: - kovová 3-funkčná uhlová striekačka, univerzálna hadica so svetlom s turbínou typu LED, univerzálna hadica komutátorového mikro motora s mikromotorom Blok pľuvadla (min. funkcie): - s ejektorovým odsávaním, s hadicou odsliňovača, systém čistej vody pre chladenie nástrojov stolíka lekára, otočnosť pľuvadlovej misy k pacientovi i asistentovi. Stolík asistenta (min. funkcie): - stĺp svietidla s pantografickým ramenom, svietidlo LED s nastaviteľnou intenzitou svetla 8000 – 25 000 LUX, farebná teplota 5000K. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysokofrekvenčný intraorálny rőntgenový prístroj | Vysokofrekvenčný intraorálny röntgenový prístroj do stomatologickej ambulancie (min. požiadavky): - Napätie röntgenky: 60-70kV - Prúd röntgenky: 6 mA - Expozičné časy: 0,01 – 2 s (v 36 krokoch) - Veľkosť ohniska: 0,5 mm -Anatomické programy: cca 882 prednastavených časov - Umiestnenie röntgenu: na stenu, pojazdný stojan. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Germicádny žiarič | Kombinovaný germicídny žiarič – otvorený/uzavretý. Výkon otvorený 36W; výkon uzavretý: 30W. Spínanie otvoreného žiariča – diaľkové ovládanie; spínanie uzatvoreného žiariča -diaľkové ovládanie, krytie: IP20. Umiestnený v každej ambulancii a čakárňach. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
Resuscitačný vozík | Rýchly Resuscit Set – „RRS“ (spoločné vybavenie v rámci CIZS): - resuscitačný set a protišoková skrinka v jednom: -dýchací vak + masky, vzduchovody, fľaša s O2, inhalačný a nebulizačný set, adrenalín, pomôcky na i.v. vstup, infúzie, inf. stojan, odsávačka, súprava prvej pomoci, dg pomôcky, -transport jednou osobou, odnímateľné obaly s definovaným obsahom pre konkrétny liečebný zásah. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Defibrilátor prenosný | Asynchrónny automatický vonkajší defibrilátor s bifázickým prúdom. Spoločné vybavenie v rámci CIZS. Energia:140-360 Joule, nabíjací čas: minimálne 12 sekúnd, prepínateľný do synchrónneho alebo asynchrónneho módu prevádzky, zhotovenie 6 kanálového EKG, meranie tepu v rozsahu 30-300/min., nastaviteľný limit alarmu. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena celkom: |  |  |  |  | 0 | 0